#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „dostawa do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 Perymetru automatycznego”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | dostawa do gabinetu okulistycznego perymetru automatycznego | dostawa do gabinetu okulistycznego SP ZPOZ w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 - perymetru automatycznego |

Dane techniczne :

- liczba punktów testowych co najmniej 168,

- zakres badanego pola widzenia 100 [deg],

- wielkość  bodźca : III wg Goldmana ,

- rodzaj bodźca : diody,

- intensywność bodźca : 0,03[asb]-1000 [asb] z krokiem 3 dB,

- Standardowe pole testowe:

- centralne : 30 stopni,

- pełne : 50 stopni,

- peryferyjne: od 30 do 50 stopni,

- rozszerzone : nos 50 stopni, skroń 80 stopni,

- jaskrowe : 22/50 stopni,

- plamkowe 10 stopni,

- przesiewowe 30 stopni,

Aparat winien posiadać :

- strategie badania : nadprogowa, progowa, odsiewowa, szybka progowa, opcja neurologiczna, obuoczna BSV ( lub BDT)

- podgląd oka kamerą CCD , autodetekcja położenia oka, automatyczny pomiar średnicy źrenicy, automatyczna regulacja wysokości podbródka, możliwość powtórnego badania wybranych punktów,

- metoda kontroli fiksacji: kontrola położenia ślepej plamy,

- czas na reakcję pacjenta: dostosowany automatycznie do odpowiedzi pacjenta lub ustawiany ręcznie od 01 do 9,9 s,

- oświetlenie tła : 10 [asb] ustawiane automatycznie, białe,

- Krzywa Bebbiego,

- możliwość wydruku badania w kolorze lub czarnobiałym,

- samoczynną kontrolę sprawności urządzenia,

- wbudowany zestaw komputerowy,

- drukarkę : zalecana atramentowa lub laserowa,

- możliwość badania z detekcją schorzeń neurologicznych,

- możliwość ponownego testowania pojedynczych pól,

- wykres ruchów oka podczas badania,

- zapis zarchiwizowanej bazy danych na dysk,

- przesłonę oka ,

- stolik elektryczny na 2 urządzenia ( lampa szczelinowa + autorefraktometr)