Pieczęć wykonawcy                                                        ……………………dnia…………

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „dostawa aparatu USG”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | dostawa aparatu USG | dostawa aparatu USG |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU

Rodzaj : aparat USG ogólnodiagnostyczny

Urządzenie /wersja( pełna nazwa) :

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji :

PARAMETRY OPISOWO- DIAGNOSTYCZNE

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE APARATU | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| I . KONSTUKCJA I KONFIGURACJA |
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji, wygodnej obsłudze z systemem archiwizacji wbudowanym w aparat . Fabrycznie nowy. | TAK |  |
| 2. | Rok produkcji 2009 | TAK |  |
| 3 | Modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługę aparatu, podnoszony/opuszczany pulpit, waga poniżej 100 kg ( +/- 10 %) | TAK |  |
| 4 | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy min. 1024 x 768 pikseli, cyfrowy, typu LCD o przekątnej ekranu min. 15 „ | TAK |  |
| 5 | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
| 6 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 1600 kanałów przetwarzania | TAK |  |
| 7 | Zakres częstotliwości pracy głowic min. 2-13 MHz | TAK |  |
| 8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych- min . 2 | TAK |  |
| 9 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 10 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej- min. 2500 klatek | TAK |  |
| 11 | Aparat wyposażony w funkcję obrazowania za pomocą skrzyżowanych ultradźwięków ( typu Compound Imaging) | TAK |  |
| 12 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na wbudowanym dysku HDD min 80 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW | TAK |  |
| 13 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB Pen Driver w formatach kompatybilnych z systemem Windows np. tiff,avi,JPG | TAK |  |
| 14 | Możliwość zapamiętywania własnych ustawień ( presety) – min. 30 | TAK |  |
| 15 | Drukarka termiczna czarno-biała | TAK |  |
| II OBRAZOWANIE I PREZENTACJE OBRAZU |
| 1 | Praca w trybie B-mode - zakres głębokości penetracji 2-30 cm -zakres dynamiki systemu : pow.190dB - maksymalna szybkość odświeżania : min490 obr/s - możliwość obracania obrazu prawo-lewo, góra-dół -zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zatrzymanego: min 10 x Możliwość podziału ekranu na 4 obrazy | TAK |  |
| 2 | Praca w trybie M-mode | TAK |  |
| 3 | Praca w trybie Kolor M – mode | TAK |  |
| 4 | Praca w trybie Kolor Doppler CD - obrazowania prędkość przepływu bez aliasingu – min. 4,8 m/s - regulacja uchylności pola CD+/- 20 stopni | TAK |  |
| 5 | Praca w trybie Doppler Pulsacyjny PWD -obrazowanie prędkości przy zerowym kącie korekcji- min 7 m/s -zakres regulacji bramki Dopplera 1-20 mm -automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym | TAK |  |
| 6 | Praca w trybie Doppler Mocy PD | TAK |  |
| 7 | Praca w trybie Kierunkowy Doppler Mocy | TAK |  |
| III OPROGRAMOWANIE POMIAROWE I PAKIETY OBLICZENIOWE |
| 1 | Programy i raporty – m.in. -jama brzuszna - urologia + raport - małe narządy - naczynia + raport | TAK TAK TAK TAK |  |
| 2 | Możliwości pomiarowe dla trybu 2D( (minimum ): - do 8 pomiarów odległości, - pomiar długości śladu, - pomiar kąta, - pomiar powierzchni i obwodu, - pomiary objętości wybierane przez użytkownika, Obliczanie z pomiarów 3,2, i 1 odległość objętości przepływu | TAK |  |
| 3 | Możliwości pomiarowo- obliczeniowe dla trybu Dopplera ( minimum) : - gradient szybkości /częstotliwości/ciśnienia - częstość akcji serca/cykl serca/czas wskaźnik odporności RI, pulsacyjności PI | TAK |  |
| IV GŁOWICE |
| 1 | Głowica convex, szerokopasmowa wieloczęstotliwościowa do badań narządów jamu brzusznej. Głowica wykonana w technologii wielorzędowej lub innej zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości ( ogniskowanie w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej ) jak głowice wielorzędowe | TAK ( podać nazwę) |  |
| 2 | Ilość elementów piezoelektrycznych | Min.380 ( lub 128 dla technologii zastępującej matrycę) podać |  |
| 3 | Minimalny zakres częstotliwości pracy przetwornika: min 2,0-5,0 MHz | TAK |  |
| 4 | Kąt pola skanowania ( widzenia) min. 68 stopni | TAK |  |
| 5 | Promień krzywizny 60 mm ( +/- 5 %) | TAK |  |
| 6 | Praca w trybie II harmonicznej – min 2 częstotliwości pracy | TAK |  |
| 7 | Praca w trybie Duplex | TAK |  |
| 8 | Praca w trybie Triplet | TAK |  |
| 9 | Sonda liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów położonych powierzchniowo i badań naczyniowych | TAK ( podać nazwę) |  |
| 10 | Minimalny zakres częstotliwości pracy przetwornika 4,0-10,0 MHz | TAK |  |
| 11 | Długość powierzchni skanowania pon. 40 mm | TAK |  |
| 12 | Praca w trybie II harmonicznej – min 2 częstotliwości pracy | TAK |  |
| 13 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 14 | Praca w trybie Duplex | TAK |  |
| 15 | Praca w trybie Triplet | TAK |  |
| 16 | Głowica endowaginalna szerokopasmowa do badań ginekologicznych częstotliwości pracy przetwornika : 4-9MHZ . Praca w trybie II harmonicznej kąt patrzenia min 120 stopni | TAK |  |
| V MOZLIWOŚĆ ROZBUDOWY |
| 1 | Rozbudowa o obrazowanie 3 D | TAK |  |
| 2 | Rozbudowa o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
| 3 | Rozbudowa o obrazowanie wielokierunkowe typu Compund | TAK |  |
| VI INNE |
| 1 | Zasilanie 230V | TAK |  |
| 2 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Gwarancja min. 36 miesięcy | PODAC |  |
| 4 | Aparat zastępczy , jeśli naprawa nastąpi w czasie dłuższym niż 7 dni ( w okresie gwarancyjnym) | TAK |  |

Uwaga: niespełnienie powyższych parametrów minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Ważne .

- Zamawiający wymaga, aby opis aparatu został sporządzony na oryginalnym załączniku czyli ( SPECYFIKACJA TECHNICNA APARATU) .Zamawiający dopuszcza sporządzenie przez Dostawcę własnej tabeli w celu zamieszczenia opisu parametrów, niemniej jednak zakazana jest zmiana treści tabeli bez zgody Zamawiającego mająca wpływ na treść parametrów wymaganych przez Dostawcę. Jakakolwiek zmiana bez pisemnej zgody Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

- W kolumnie wartość oferowana zależy wypełnić każdą pozycję.

- Zamawiający wymaga dołączenia kopii oryginalnych materiałów technicznych producenta tj. specyfikacji technicznej ( Producent, Data itp.) oraz instrukcji obsługi w języku polskim .

- Zamawiający ustala , że w cenę winny być wliczone koszty:

- dostarczenia sprzętu wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi do siedziby Zamawiającego,

- transport sprzętu do miejsca instalacji,

- opakowania sprzętu,

- napraw gwarancyjnych sprzętu w uwzględnionym okresie liczonym od daty podpisania protokołu odbioru,

- montaż sprzętu,

- uruchomienie sprzętu,

- szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu.

Zamawiający ustala, że Dostawca na własne ryzyko i koszt :

  - zainstaluje dostarczony sprzęt

  - uruchomi sprzęt,

  - przeprowadzi sprawdzenie sprzętu,